## 下位机接口
变量来源 | 变量所属文件 | 变量所属结构体 | 变量名 | 变量类型 | 读写类型 | 功能说明 | 备注
介入机器人 | \Untitled2\GVLs\G.TcGVL | G（全局变量表） | G.refer[1..7] | ARRAY[1..7] OF LREAL | 上位机写入 | 介入机器人 7 轴目标参考位置，PLC 对其限速、平滑后送入外部设定值发生器。 | 相对 G.init_pos 的坐标。急停保持或通信超时时停止更新。
|  | AXIS_REF.NcToPlc | G.axis[1..7].NcToPlc.ActPos | LREAL × 7轴 | PLC写入，上位机读取 | NC 轴实际绝对位置，是当前上位机快速位置反馈的首选数据源。 | 上位机减 G.init_pos 得到相对位置，减 G.leftlimit 得到距左限位位置；符号不可用时回退读取 G.Act_pos。
|  | G（全局变量表） | G.Act_pos[1..7] | ARRAY[1..7] OF LREAL |  | PLC 维护的 7 轴实际相对位置数组，供兼容读取和快速位置通道失效时回退使用。 | 相对 G.init_pos；主要在 handle/SelfCheck 中更新，其他状态下可能保持上一值。
|  |  | G.init_pos[1..7] | ARRAY[1..7] OF LREAL |  | 7 轴相对坐标零点的绝对位置，用于将 NC 绝对位置转换为相对位置。 | 连接、重连、自检完成和显式重同步时读取并缓存；声明初值为 [30, 9, 0, 0, 0, 30, 13]。
|  |  | G.leftlimit[1..7] | ARRAY[1..7] OF LREAL |  | SelfCheck 记录的各轴左限位绝对位置，用于计算距左限位坐标。 | 轴1、3、5、6作为平移轴，没有绝对值编码器，每次程序运行时需要获取坐标，仅在 self_check_done=TRUE 后有含义。
|  |  | G.v_limit[1..7] | ARRAY[1..7] OF LREAL | 双向 | handle 参考位置平滑链路的各轴速度/变化率门限。 | 启动准备阶段上位机读取、临时缩放并恢复；默认 [7.5, 7.5, 1.5, 1.5, 1.5, 7.5, 1.5]，单位随轴配置与控制周期约定。
|  |  | G.axis1_fast_return | BOOL | 上位机写入 | 标记轴 1 快退过程，使 PLC 启用快速回退交接路径。 | 运动有效期内随 100 Hz 输出写入；TRUE 时跳过二阶滤波并缩短平均窗口，结束后必须写 FALSE。
|  |  | G.axis6_fast_retract | BOOL |  | 标记轴 6 快速回撤过程，使 PLC 启用快速回退交接路径。 | 运动有效期内随 100 Hz 输出写入；TRUE 时跳过二阶滤波并缩短平均窗口，结束后必须写 FALSE。
|  |  | G.startup_smoothing_bypass | BOOL |  | 启动准备阶段临时旁路二阶轨迹滤波。 | 使用传统限速与滑动平均路径；仅在启动准备或恢复流程置位，流程结束恢复 FALSE。
力传感器 | \Untitled2\GVLs\G.TcGVL | G（过程输入映射） | G.ft_1_value | INT AT %I* | PLC写入，上位机读取 | 第一路扭矩传感器原始输入。 | 四路传感器在 100 Hz Sum Read 中同步读取；C++ 按 1000 counts = 1 V 转换，标定和滤波在上位机完成。
|  |  | G.fn_1_value | INT AT %I* |  | 第一路轴向力传感器原始输入。 | 四路传感器在 100 Hz Sum Read 中同步读取；C++ 按 1000 counts = 1 V 转换，标定和滤波在上位机完成。
|  |  | G.fn_2_value | INT AT %I* |  | 第二路轴向力传感器原始输入。 | 四路传感器在 100 Hz Sum Read 中同步读取；C++ 按 1000 counts = 1 V 转换，标定和滤波在上位机完成。
|  |  | G.ft_2_value | INT AT %I* |  | 第二路扭矩传感器原始输入。 | 四路传感器在 100 Hz Sum Read 中同步读取；C++ 按 1000 counts = 1 V 转换，标定和滤波在上位机完成。
电缸控制 |  | G（过程输出映射） | G.cylinder1_value | WORD AT %Q* | 上位机写入 | 物理夹持底座电缸控制值，用于夹紧或松开导管。 | 当前约定：0=打开，400=预夹，1000=夹紧；变化时通过 ADS 批量写入。
|  |  | G.cylinder2_value | WORD AT %Q* |  | 轴 1 机构上安装的电缸控制值，与电缸 1 交替夹持导管。 | 当前约定：0=打开，150=预开，400=预夹，600=夹紧；变化时通过 ADS 批量写入。
|  |  | G.cylinder3_value | WORD AT %Q* |  | 轴 5 机构上安装的电缸控制值，用于夹紧或松开导丝。 | 当前约定：50=夹紧，200=预夹，250=打开，400=跟随释放，500=启动准备打开。
|  |  | G.cylinder4_value | WORD AT %Q* |  | 轴 6 机构上安装的电缸控制值，与电缸 3 交替夹持导丝。 | 当前约定：0=打开，100=跟随释放，300=预动作，500=夹紧。
|  | G（全局变量表） | G.cylinder5_press_req | BOOL |  | Y 阀电缸的二值按键请求，由 PLC 映射为实际过程输出。 | TRUE=夹紧并输出 cylinder5_value=0；FALSE=打开并输出 2000。上位机不直接写 cylinder5_value。
PLC状态 |  |  | G.self_check_done | BOOL | PLC写入，上位机读取 | PLC 自检完成标志。 | 使用 ADS OnChange 通知并在注册时读取初值；init 进入时清零，自检完成后置 TRUE。
|  |  | G.startup_loading_ready | BOOL | 双向 | 表示自检完成且机构仍处于标准器械装卸等待姿态。 | PLC 置 TRUE；上位机开始启动准备或直接控制前写 FALSE 消费，并对实际位置二次校验。
|  |  | G.handle_reinit_req | BOOL |  | PLC 请求上位机重新同步手柄、参考位置和坐标缓存。 | 自检完成、清错或通信恢复时置 TRUE；上位机通过通知检测，处理后写 FALSE。
|  |  | G.handle_reinit_done | BOOL | PLC写入，上位机读取 | handle 重新初始化和外部设定值发生器使能完成标志。 | OnChange 通知读取；通信超时期间为 FALSE，重初始化完成且通信正常后置 TRUE。
|  |  | G.estop_hold_req | BOOL |  | 急停、掉使能、清错或重新初始化期间的运动冻结请求。 | 进入 100 Hz 快照和 OnChange 通知；TRUE 时停止写新 refer，并等待重同步。
| 250902\250902\Untitled2\GVLs\G.TcGVL；DUTs\state.TcDUT | G.gen_state / state | G.gen_state | state（底层 INT） |  | PLC 主状态机当前状态。 | OnChange 通知；_init=0、_jog1=1、_jog2=2、_jog3=3、_trans=4、_trans_wait=5、_handle=6、_self_check=7、_clear_err=8、_err=9、_reset=10。
ADS通信 | 250902\250902\Untitled2\GVLs\G.TcGVL | G（全局变量表） | G.host_session_id | UDINT | 上位机写入 | 标识当前上位机进程会话，用于 PLC 识别新进程接管。 | 上位机启动时生成非零值，每个 100 Hz 周期写入；同一进程期间保持不变。
|  |  | G.host_heartbeat_sequence | UDINT |  | 上位机通信心跳序号，PLC 根据序号变化判断通信健康。 | 每个 100 Hz 周期递增；连续约 100 ms 不变化会触发 host_comm_timeout 锁存。
|  |  | G.host_recover_req | BOOL | 上位机写入，PLC消费后清零 | 心跳恢复后，请求 PLC 解除通信超时并执行安全重新初始化。 | 仅在心跳已恢复且机构停稳后受理；PLC 受理后写 FALSE，并触发 handle_reinit_req。
|  |  | G.host_comm_timeout | BOOL | PLC写入，上位机读取 | 上位机通信超时锁存状态。 | 进入 100 Hz 快照和 OnChange 通知；TRUE 时冻结外部参考并撤销定位臂控制请求。
介入机器人-轴4点动 |  |  | G.axis4_fwd_req | BOOL | 上位机写入 | 请求轴 4 正方向手动点动。 | 按下 TRUE、松开 FALSE；正反同时请求时不运动。通信超时、急停或状态切换时 PLC 强制清零。
|  |  | G.axis4_rev_req | BOOL |  | 请求轴 4 反方向手动点动。 | 按下 TRUE、松开 FALSE；正反同时请求时不运动。通信超时、急停或状态切换时 PLC 强制清零。
|  |  | G.axis4_manual_busy | BOOL | PLC写入，上位机读取 | 轴 4 手动点动或停止过程正在执行。 | OnChange 通知并读取初值；TRUE 时不要重复启动另一方向的点动流程。
|  |  | G.axis4_manual_done | BOOL |  | 轴 4 手动点动已正常停止。 | OnChange 通知；下一次点动或状态复位时由 PLC 清除。
|  |  | G.axis4_manual_error | BOOL |  | 轴 4 手动点动、停止或轴状态错误标志。 | OnChange 通知；为 TRUE 时结合 axis4_manual_error_id 定位错误。
|  |  | G.axis4_manual_error_id | UDINT |  | 轴 4 手动点动错误码。 | OnChange 通知；正常完成或复位后清零。PLC 当前内部点动参数：速度 30、加减速度 100、Jerk 500。
介入机器人-计划回退 | 250902\250902\Untitled2\GVLs\G.TcGVL；DUTs\ST_AxisPlannedReturnCmd.TcDUT | G.return_cmd[] / ST_AxisPlannedReturnCmd | G.return_cmd[1/3/5/6].Req | BOOL × 4轴 | 上位机写入 | 触发轴 1、3、5、6 的 PLC 计划绝对位置回退流程。 | 先写完整参数，再置 TRUE；检测 Done 或 Error 后写 FALSE。Busy 期间不得改目标或重复触发；其他轴当前未启用。
|  |  | G.return_cmd[1/3/5/6].Busy / Done / Error / ErrorId | BOOL / BOOL / BOOL / UDINT × 4轴 | PLC写入，上位机读取 | 返回计划回退的执行中、完成、错误和错误码状态。 | 专项状态读取最高约 10 Hz；Busy=FALSE 且 Done/Error 置位后清 Req，Req 清零后 PLC 清除完成和错误状态。
|  |  | G.return_cmd[1/3/5/6].TargetAbs / Velocity / Acc / Dec / Jerk | LREAL × 5字段 × 4轴 | 上位机写入 | 设置回退绝对目标位置、速度、加速度、减速度和 Jerk。 | TargetAbs 是 NC 绝对坐标，不是相对 init_pos；参数必须在 Req 置 TRUE 前一次性写完，单位随对应 NC 轴配置。
定位臂 | 250902\250902\Untitled2\GVLs\G.TcGVL | G（全局变量表） | G.arm_manual_enable | BOOL | 双向 | 定位臂 5 轴手动点动总使能，FALSE 时所有点动请求无效。 | ADS 健康时服务按需置 TRUE 并以 20 Hz 读回；host_comm_timeout=TRUE 或服务退出时强制 FALSE。
|  |  | G.arm_enable_req[1..5] | ARRAY[1..5] OF BOOL |  | 定位臂各轴 MC_Power 保持上电请求。 | 变化时写入并以 20 Hz 读回；总使能关闭、通信异常或单轴停用时清 FALSE。
|  |  | G.arm_reset_req[1..5] | ARRAY[1..5] OF BOOL | 上位机写入，PLC消费后清零 | 定位臂各轴 MC_Reset 清错请求。 | 写 TRUE 触发；PLC 在 Reset Done 或 Error 后自动清零，通信异常时也会撤销。
|  |  | G.arm_jog_pos_req[1..5] | ARRAY[1..5] OF BOOL | 上位机写入 | 定位臂各轴正方向点动按钮请求。 | 按下 TRUE、松开 FALSE；C++ 服务使用约 300 ms 点动租约，未续期自动清除；与反向同时为 TRUE 时报告冲突并停止。
|  |  | G.arm_jog_neg_req[1..5] | ARRAY[1..5] OF BOOL |  | 定位臂各轴反方向点动按钮请求。 | 按下 TRUE、松开 FALSE；C++ 服务使用约 300 ms 点动租约，未续期自动清除；与正向同时为 TRUE 时报告冲突并停止。
|  |  | G.arm_jog_velocity[1..5] | ARRAY[1..5] OF LREAL | 双向 | 定位臂各轴手动点动速度参数。 | 默认均为 5.0；变化时批量写入并以 20 Hz 读回。C++ 允许范围 0.01～10000，单位随 NC 轴配置。
|  |  | G.arm_jog_acc[1..5] | ARRAY[1..5] OF LREAL |  | 定位臂各轴手动点动加速度参数。 | 默认均为 50.0；变化时批量写入并以 20 Hz 读回。C++ 允许范围 0.01～10000。
|  |  | G.arm_jog_dec[1..5] | ARRAY[1..5] OF LREAL |  | 定位臂各轴手动点动减速度参数。 | 默认均为 50.0；变化时批量写入并以 20 Hz 读回。C++ 允许范围 0.01～10000。
|  |  | G.arm_jog_jerk[1..5] | ARRAY[1..5] OF LREAL |  | 定位臂各轴手动点动 Jerk 参数。 | 默认均为 500.0；变化时批量写入并以 20 Hz 读回。C++ 允许范围 0.01～10000。
|  |  | G.arm_act_pos[1..5] | ARRAY[1..5] OF LREAL | PLC写入，上位机读取 | 定位臂各轴实际位置，来自 arm_axis[i].NcToPlc.ActPos。 | 定位臂独立 ADS 服务以 20 Hz 批量读取；单位随 NC 轴配置。
|  |  | G.arm_act_vel[1..5] | ARRAY[1..5] OF LREAL |  | 定位臂各轴实际速度，来自 arm_axis[i].NcToPlc.ActVelo。 | 定位臂独立 ADS 服务以 20 Hz 批量读取；单位随 NC 轴配置。
|  |  | G.arm_motion_busy[1..5] | ARRAY[1..5] OF BOOL |  | 定位臂各轴正在点动或执行停止过程。 | 20 Hz 批量读取；运动请求尚未安全停止时保持 TRUE。
|  |  | G.arm_motion_done[1..5] | ARRAY[1..5] OF BOOL |  | 定位臂各轴已停止且无运动错误。 | 20 Hz 批量读取；新的点动请求、复位或错误会更新状态。
|  |  | G.arm_motion_error[1..5] | ARRAY[1..5] OF BOOL |  | 定位臂各轴点动、上电、复位或轴状态错误标志。 | 20 Hz 批量读取；为 TRUE 时结合 arm_motion_error_id 和 power/reset 输出定位故障来源。
|  |  | G.arm_motion_error_id[1..5] | ARRAY[1..5] OF UDINT |  | 定位臂各轴综合运动错误码。 | 20 Hz 批量读取；错误码优先来自运动、MC_Power 或 MC_Reset 功能块。
|  |  | G.arm_cmd_dir[1..5] | ARRAY[1..5] OF SINT |  | 定位臂各轴当前生效的命令方向。 | 20 Hz 批量读取；-1=反向，0=停止，1=正向。
|  |  | G.arm_cmd_conflict[1..5] | ARRAY[1..5] OF BOOL |  | 定位臂各轴正反方向请求冲突标志。 | 20 Hz 批量读取；冲突时不启动新运动，若正在运动则先停止。
|  | G.arm_power_output[] / ST_McOutputs | G.arm_power_output[1..5] | ARRAY[1..5] OF ST_McOutputs |  | 定位臂各轴 MC_Power 输出快照。 | 上位机以 20 Hz 分字段读取 Done、Busy、Active、Error、ErrorID，用于上电状态和故障诊断。
|  | G.arm_reset_output[] / ST_McOutputs | G.arm_reset_output[1..5] | ARRAY[1..5] OF ST_McOutputs |  | 定位臂各轴 MC_Reset 输出快照。 | 上位机以 20 Hz 分字段读取 Done、Busy、Active、Error、ErrorID，用于复位进度和故障诊断。